附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010117                  申请技术审查时间：  2022 年 5 月 15日

| 技术审查项目名称 | 清原满族自治县建筑工程质量检测中心 建筑工程材料见证取样资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 邵娜 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： - 参数 - 阻燃管（阻燃性能（氧指数、自熄时间）），按资质文件中阻燃管（阻燃性能）申请。 - 电线电缆（电缆电压），在资质认定证书附表不具备能力。 - 人员 - 1、申请书表二机构基本情况中在编人员总数为6人，与表七专业技术人员情况总表10人不一致。 三、仪器设备 1、申请书表八中水泥、细集料、粗集料颗粒级配、混凝土、砂浆、砖及砌块、防水材料低温弯折、管材管件落锤冲击试验主要仪器设备填写不全。 2、申请书表八中电子天平FA2004、JS30-1、YP30000测量范围与校准证书不一致。 3、以下仪器设备缺少校准证书： 水泥凝结稠度测定仪、雷氏夹测定仪、沸煮箱、精度为0.1g和0.01g的电子天平、胶砂搅拌机、振实台、标养室、针片状规准仪、压碎值测定仪、塌落度筒、震动台、砂浆搅拌机、保水率测定仪。 - 4、水泥试体恒温恒湿养护箱YH-40B，未填写湿度技术参数。 5、MW-W-A型智能门窗物理性能检测设备 SX-MCW2324校准证书未将用与计算和评定的计量器具全部校准。 6、全自动冻融试验机HD-ZDR-3校准证书未对混凝土冻融试验温度点校准， |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |