附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010014                         申请技术审查时间：2023年01月08日

| 技术审查项目名称 | 大连远鹏商品混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质（延续）、预拌砂浆检测资质（延续） |
| --- | --- |
| 申请人 | 张殿文 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，预拌混凝土检测资质、预拌砂浆检测资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、细集料中“石粉含量”、“人工砂压碎指标”、“氯离子含量”，混凝土中“拌合物中的氯离子含量”，不在必检项与可扩展项范围内。 二、仪器设备 1、细集料含泥量、泥块含量设备中缺少试验筛，无需李氏瓶。 2、粗集料密度用容量筒测量范围有误。 3、混凝土立方体抗压强度缺少卡尺、塞尺、角度尺等测量工具。 4、混凝土抗冻用低温箱测量范围有误。 5、混凝土外加剂中的“烧失量”应描述在混凝土掺合料中。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（